АО "ЭКОлаб"

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению медицинского изделия

«Сыворотки диагностические                                                   сальмонеллезные адсорбированные

О-групповые для реакции агглютинации                                    по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024»

АО "ЭКОлаб"

НАЗНАЧЕНИЕ

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024» предназначены для качественного выявления и подтверждения в культуре, выделенной при бактериологических исследованиях из биологического материала (испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, а также моча) человека, бактерий рода Salmonella, серогрупп: OMA (1; 2; 3,10 ;4 ;5 ;9 ;10 ;12 ;15 ;19 ;21 ;46;Vi); OMB (6/1; 6/2; 6/2,7; 7; 8; 11; 13,22; 14,24; 20; 22; 24; 25); OMC ( 16; 17; 18; 28; 30); OMD ( 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45); OME ( 47;48;50; 52; 53); OMF (54; 55; 57; 58; 59); OMG ( 60; 61; 62; 63; 66; 67); O3-комплекс (3, 10; 15; 19; 34)  с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Функциональное назначение: мониторинг и диагностика, с помощью качественной реакции агглютинации (РА) на предметном стекле антигенов бактерий рода Salmonella с целью назначения правильного лечения больного, а также при расследовании вспышек сальмонеллеза и установления источников и факторов передачи возбудителя инфекции.

Применение изделия не имеет популяционных и демографических ограничений.

Для однократного применения медицинского изделия по назначению.

Область применения:

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Показания и противопоказания к применению изделия:

Применение медицинского изделия «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024» показано для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в культурах, выделенных от больных и носителей.

Противопоказаний не существует.

Потенциальные потребители изделия:

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей:

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник.

Описание целевого аналита, сведения о его научной обоснованности:

Сальмонеллёз — острая зоонозная инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся преимущественным поражением ЖКТ, развитием интоксикации и обезвоживания. Сальмонеллы — грамотрицательные палочки рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae. Основным методом для подтверждения наличия сальмонелл является бактериологический (выделение и идентификация возбудителя с помощью питательных сред, биохимических тестов, серологических исследований). Материалом для исследований могут служить испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, а также моча.

В особых случаях (вспышки сальмонеллезов) диагноз может быть поставлен на основе клинико-эпидемиологических данных с дополнительными позитивными результатами серологических (РПГА, ИФА, РНГА) и молекулярно-генетических (ПЦР) исследований.

В практической работе серологическую идентификацию сальмонелл по О, Н- и Vi-антигенам проводят поэтапно:

1 этап

На первом этапе испытывают культуру (выращенную в течение 18—24 ч при 37 °С) в реакции агглютинации (РА) на стекле с агглютинирующими адсорбированными поливалентными сыворотками к сальмонеллам основных групп (1;2;3,10;4;5;6/1;6/2;6/2,7;8;9;10;12;Vi): набором реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-поливалентные для реакции агглютинации» Комплект №1 Сальмонеллезная поливалентная О-сыворотка основных групп (1;2;3,10;4;5;6/1;6/2;6/2,7;8;9;10;12;Vi), а в случае получения отрицательного результата - с агглютинирующей адсорбированной поливалентной сывороткой к сальмонеллам редких групп (11;13;15, 22; 14, 24; 23; 24; 25; 16; 17; 18;19;21;28; 30;34; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61): Комплектом №2 Сальмонеллезная поливалентная О-сыворотка редких групп  (11;13;15, 22; 14, 24; 23; 24; 25; 16; 17; 18;19;21;28; 30;34; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61).

2 этап – Определение О-антигенов

при положительном результате реакции агглютинации на стекле с одной из поливалентных сывороток, культуру испытывают с О-моновалентными адсорбированными сыворотками, соответствующих тем группам, которые входят в состав поливалентной сыворотки, давшей положительный результат.

Пример использования комплектов медицинского изделия:

Если культура показала положительный результат с поливалентной сывороткой, содержащей антигены групп (1;2;3,10;4;5;6/1;6/2;6/2,7;8;9;10;12;Vi) применяют  набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные для реакции агглютинации», Комплект №1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка, набор: О-2; О-4; О-5; О-6/1,О-7,О-8, О-9, О-10, О-11, О-13, О-14, О-15, О-16, О-17, О-18,О- 19, О-20, О-21, О-22,О- 25,О- 27, О-28, О-30,О-34,О-35,О-38, О-39, О-40, О-41,О-42, О-43, О-44,О- 45, О-46, О-47,О- 48,О-50,О-52, О-53, О-54, О-55, О-57, О-58, О-59, О-60, О-61, О-62,О- 63,О- 65,О-66,О- 67,О- Vi, состоящий из 52 флаконов, содержащие моновалентные сыворотки для каждой из указанных групп.

Последовательность действий:

1. Подготавливают серию разведений исследуемой культуры.

2. На отдельные  стекла наносят каплю каждой моновалентной сыворотки.

3. К каждой капле добавляют соответствующие разведение исследуемой культуры.

4. перемешивают и наблюдают за образованием агглютината.

5. Записывают результаты реакций, отмечая наличие или отсутствие агглютинации.

3 этап- Выявление дополнительных О-антигенов в реакции агглютинации (РА) на стекле.

- после установления принадлежности основной группы сальмонеллы, выявляют наличие дополнительных О-антигенов, присущих представителям указанной группы.

Пример использования комплектов медицинского изделия:

Для выявления дополнительных О-антигенов можно использовать следующую моновалентную сыворотку:

Набор реагентов  «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О- моновалентные- плюс для реакции агглютинации» Комплект №1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка, набор О-1; О-3,10; О-6/2; О-6/2,7; О-12; О-13,22; О-14,24, состоящий из 7 флаконов.

Последовательность действий:

1. Берут культуру (выращенную в течение 18—24 ч при 37 °С на питательной среде ГРМ)

2. На отдельные  стекла наносят каплю каждой моновалентной сыворотки.

3. К каждой капле добавляют с помощью микробиологической петли, исследуемую культуру

4. перемешивают и в течении 3 минут наблюдают за образованием агглютината.

5. Записывают результаты реакций, отмечая наличие или отсутствие агглютинации.

Для дальнейшей расшифровки полной формулы штамма, переходят к этапу 4.

4 этап – Определение Н-антигенов в реакции агглютинации (РА) на стекле.

- после этого проводят реакцию агглютинации с Н-моновалентными сыворотками. При этом вначале используют Н-сыворотки, соответствующие Н-антигенам 1 фазы, а потом Н-антигенам 2 фазы. Начинают с Н-сывороток, соответствующих более распространенным сероварам данной группы.

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024» можно использовать как альтернативу О – поливалентным сывороткам основных и редких групп как на 1-ом этапе  идентификации культуры рода Salmonella, так и как промежуточное звено между 1-ым и 2-ым этапом, О-агглютинины каждого комплекта собраны в уникальные группы, что позволит значительно сократить путь расшифровки антигенной формулы.

СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024» выпускаются в 51 вариантах комплектации, 2 видов (сухая и жидкая форма сыворотки), по 1,0 и 2,0 мл сыворотки во флаконе, в исполнении по 1 или 5 флаконов одного наименования соответственно (кроме комплектов №№ 1/1-1/3):

| Номер комплекта | Состав | Объём сыворотки | Количество флаконов |
| --- | --- | --- | --- |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMA, OMB, OMC, OMD, OME, OMF, OMG, О-3 - комплекс |  |  |  |
| 1/1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка, набор OMA, OMB, OMC, OMD, OME, OMF, OMG, О-3 комплекс, сухая | (по 2 мл) | 8 фл. |
| 1/2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка, набор OMA, OMB, OMC, OMD, OME, OMF, OMG, О-3 комплекс, жидкая | (по 1 мл) | 8 фл. |
| 1/3 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка, набор OMA, OMB, OMC, OMD, OME, OMF, OMG, О-3 комплекс, жидкая | (по2 мл) | 8 фл. |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMA |  |  |  |
| 2/1/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMA, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (1;2;3,10;4;5;9;10;12;15;19;21;46;Vi), сухая | ( 2 мл) | 1 фл. |
| 2/1/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMA, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (1;2;3,10;4;5;9;10;12;15;19;21;46;Vi), сухая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| 2/2/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMA, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (1;2;3,10;4;5;9;10;12;15;19;21;46;Vi), жидкая | (1 мл) | 1 фл. |
| 2/2/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMA, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (1;2;3,10;4;5;9;10;12;15;19;21;46;Vi), жидкая | (по 1 мл.) | 5 фл. |
| 2/3/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMA, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (1;2;3,10;4;5;9;10;12;15;19;21;46;Vi), жидкая | (2 мл) | 1 фл. |
| 2/3/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMA, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (1;2;3,10;4;5;9;10;12;15;19;21;46;Vi), жидкая | (по 2 мл.) | 5 фл. |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMB |  |  |  |
| 3/1/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMB, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (6/1; 6/2; 6/2,7; 7; 8; 11;13,22;14,24;20;22;24;25),сухая | (2 мл) | 1 фл. |
| 3/1/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMB, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (6/1; 6/2; 6/2,7; 7; 8; 11;13,22;14,24;20;22;24;25),сухая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| 3/2/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMB, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (6/1; 6/2; 6/2,7; 7; 8; 11;13,22;14,24;20;22;24;25), жидкая | (1 мл) | 1 фл. |
| 3/2/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMB, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (6/1; 6/2; 6/2,7; 7; 8; 11;13,22;14,24;20;22;24;25), жидкая | (по 1 мл) | 5 фл. |
| 3/3/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMB, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (6/1; 6/2; 6/2,7; 7; 8; 11;13,22;14,24;20;22;24;25), жидкая | (2 мл) | 1 фл. |
| 3/3/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMB, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (6/1; 6/2; 6/2,7; 7; 8; 11;13,22;14,24;20;22;24;25), жидкая | (по2 мл) | 5 фл. |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMC |  |  |  |
| 4/1/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMC, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (16; 17; 18; 28; 30), сухая | (2 мл) | 1 фл. |
| 4/1/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMC, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (16; 17; 18; 28; 30), сухая | (по2 мл) | 5 фл. |
| 4/2/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMC, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (16; 17; 18; 28; 30), жидкая | (1 мл) | 1 фл. |
| 4/2/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMC, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (16; 17; 18; 28; 30), жидкая | (по 1 мл) | 5 фл. |
| 4/3/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMC, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (16; 17; 18; 28; 30), жидкая | (2 мл) | 1 фл. |
| 4/3/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMC, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (16; 17; 18; 28; 30), жидкая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMD |  |  |  |
| 5/1/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMD, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45) сухая | (2 мл) | 1 фл. |
| 5/1/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMD, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45) сухая | (по2 мл) | 5 фл. |
| 5/2/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMD, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45), жидкая | (по 1 мл) | 1 фл. |
| 5/2/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMD, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45), жидкая | (по 1 мл) | 5 фл. |
| 5/3/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMD, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45) жидкая | (2 мл) | 1 фл. |
| 5/3/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMD, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45) жидкая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OME |  |  |  |
| 6/1/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OME, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (47;48;50;52;53), сухая | (2 мл) | 1 фл. |
| 6/1/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OME, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (47;48;50;52;53), сухая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| 6/2/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OME, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (47;48;50;52; 53); жидкая | (1 мл) | 1 фл. |
| 6/2/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OME, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (47;48;50;52; 53); жидкая | (по 1 мл) | 5 фл. |
| 6/3/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OME, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (47;48;50;52; 53), жидкая | (2 мл) | 1 фл. |
| 6/3/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OME, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (47;48;50;52; 53), жидкая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMF |  |  |  |
| 7/1/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMF, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (54; 55; 57; 58; 59), сухая | (2 мл) | 1 фл. |
| 7/1/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMF, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (54; 55; 57; 58; 59), сухая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| 7/2/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMF, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (54; 55; 57; 58; 59), жидкая | (1 мл) | 1 фл. |
| 7/2/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMF, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (54; 55; 57; 58; 59), жидкая | (по 1 мл) | 5 фл. |
| 7/3/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMF, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (54; 55; 57; 58; 59), жидкая | (2 мл) | 1 фл. |
| 7/3/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMF, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (54; 55; 57; 58; 59), жидкая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMG |  |  |  |
| 8/1/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMG, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (60; 61; 62; 63; 66; 67), сухая | (2 мл) | 1 фл. |
| 8/1/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMG, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (60; 61; 62; 63; 66; 67), сухая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| 8/2/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMG, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (60; 61; 62; 63; 66; 67), жидкая | (1 мл) | 1 фл. |
| 8/2/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMG, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (60; 61; 62; 63; 66; 67), жидкая | (по 1 мл) | 5 фл. |
| 8/3/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMG, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (60; 61; 62; 63; 66; 67), жидкая | (2 мл) | 1 фл. |
| 8/3/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка OMG, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (60; 61; 62; 63; 66; 67), жидкая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| Сальмонеллезная О-групповая сыворотка O3- комплекс |  |  |  |
| 9/1/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка О-3 комплекс, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (3, 10; 15; 19; 34), сухая | (2 мл) | 1 фл. |
| 9/1/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка О-3 комплекс, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (3, 10; 15; 19; 34), сухая | (по 2 мл) | 5 фл. |
| 9/2/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка О-3 комплекс, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (3, 10; 15; 19; 34), жидкая | (1 мл) | 1 фл. |
| 9/2/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка О-3 комплекс, содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (3, 10; 15; 19; 34), жидкая | (по 1 мл) | 5 фл. |
| 9/3/исполнение 1 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка О-3 комплекс,содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (3, 10; 15; 19; 34), жидкая | (2 мл) | 1 фл. |
| 9/3/исполнение 2 | Сальмонеллезная О-групповая сыворотка О-3 комплекс,содержащая О-агглютинины против антигенов групп: (3, 10; 15; 19; 34), жидкая | (по 2 мл) | 5 фл. |

Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная О-групповая представляют собой прозрачную жидкость или аморфную массу от белого до кремового цвета.

Примечание:

- В составе изделия отсутствуют материалы, вступающие в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента и персонала, использующего изделие, при выполнении требований эксплуатационной документации (инструкции по применению).

- В составе изделия отсутствуют лекарственные средства и фармацевтические субстанции.

Компоненты упакованы в коробку. В комплект поставки входят: «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024»  , инструкция по применению, паспорт.

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На исследование 1 образца используется 1 капля сыворотки (20-50 мкл).

При использовании точного метода дозирования - 40 мкл на один образец, 1 мл сыворотки позволяет исследовать 25 образцов.

1 мл сыворотки позволяет исследовать 25 образцов (комплекты №№ 1/2, 2/2/исполнение 1, 2/2/исполнение 2, 3/2/исполнение 1, 3/2/исполнение 2, 4/2/исполнение 1, 4/2/исполнение 2, 5/2/исполнение 1, 5/2/исполнение 2, 6/2/исполнение 1, 6/2/исполнение 2,  7/2/исполнение 1, 7/2/исполнение 2, 8/2/исполнение 1, 8/2/исполнение 2, 9/2/исполнение 1, 9/2/исполнение 2)

2 мл сыворотки позволяет исследовать 50 образцов (комплекты №№ 1/1, 1/3, 2/1/исполнение 1, 2/1/исполнение 2, 2/3/исполнение 1, 2/3/исполнение 2, 3/1/исполнение 1, 3/1/исполнение 2, 3/3/исполнение 1, 3/3/исполнение 2, 4/1/ исполнение 1, 4/1/ исполнение 2, 4/3/исполнение 1, 4/3/исполнение 2, 5/1/исполнение 1, 5/1/исполнение 2, 5/3/исполнение 1, 5/3/исполнение 2, 6/1/исполнение 1, 6/1/исполнение 2, 6/3/исполнение 1, 6/3/исполнение 2, 7/1/исполнение 1, 7/1/исполнение 2, 7/3/исполнение 1, 7/3/исполнение 2, 8/1/исполнение 1, 8/1/исполнение 2, 8/3/исполнение 1, 8/3/исполнение 2, 9/1/исполнение 1, 9/1/исполнение 2, 9/3/исполнение 1, 9/3/исполнение 2)

Количество возможных исследований набора (X) рассчитывается по формуле: X=V/V1, где V – объём диагностической сыворотки во флаконе, а V1 – объём диагностической сыворотки, взятый для анализа одного образца (20-50 мкл, обычно 40 мкл).

Методы стерилизации изделия:

Изделие не требует стерилизации.

Программное обеспечение работы изделия:

Отсутствует.

Техническое обслуживание и ремонт изделия:

Изделие не требует технического обслуживания и не подлежит ремонту.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Метод основан на реакции агглютинации. Сыворотки сальмонеллезные О-групповые содержат антитела, которые агглютинируют культуры рода Salmonella, содержащие гомологичные антигены, и не агглютинируют культуры рода Salmonella, содержащие гетерологичные антигены бактерий Salmonella.

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологического материала (испражнения, рвотные массы, промывные воды желудка, а также моча) человека и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-24 ч при температуре 37 0С.

На исследование 1 образца используется 1 капля сыворотки (20-50 мкл).

При использовании точного метода дозирования - 40 мкл на один образец.

Допускается хранение выделенной культуры на скошенном питательном агаре при температуре от 2 до 8 0С в течение 2 суток.

Сбор, хранение и подготовка биологического материала человека должны производиться в соответствии с ГОСТ Р 59787-2021, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53079.4-2008 «Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований», МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды».

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аналитическая чувствительность определяется в РА со стандартными образцами предприятия (СОП-359), содержащими гомологичные антигены и составляет 100% .  Минимальная концентрация от 10^1 до 10^3 колониеобразующих единиц (КОЕ).

Аналитическая специфичность определяется в РА со стандартными образцами предприятия, (СОП-359), содержащими гетерологичные антигены и составляет 100 %

Специфическая активность набора: реакция агглютинации со стандартными образцами предприятия (СОП-359), содержащими гомологичные антигены, с оценкой не менее чем (+++) и должна наступать не позднее 2-3 мин.

Сыворотки не должны агглютинировать образцы содержащие гетерологичный О-антиген.

Воспроизводимость результатов составляет 100 %.

Диагностическая чувствительность (с доверительной вероятностью 95%) составила 98,3-100%.

Диагностическая специфичность (с доверительной вероятностью 95%) составила 98,6 -100%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Медицинское изделие биологически безопасено. Однако исследуемые образцы (выделенная культура) необходимо рассматривать как потенциально инфицированный материал. При работе с  набором следует надевать одноразовые резиновые перчатки.

Потенциальный риск применения медицинского изделия – класс 2б (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г), ГОСТ 31508.

Меры предосторожности при работе с медицинским изделием – следует соблюдать требования ГОСТ Р ИСО 15190:2023 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности» и СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Медицинское изделие, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» относится к классу Б (эпидемиологически опасные отходы).

Утилизацию или уничтожение, дезинфекцию следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование и материалы

- Секундомер;

- Пипетки полуавтоматические с рабочими диапазонами: 5-50 мкл, 20-200 мкл;

- Одноразовые наконечники к указанным пипеткам;

- Резиновые или латексные перчатки;

- Петля бактериологическая (диаметр 0,4—0,5 мм);

- Стекла предметные;

- Лупа с увеличением (2х) или вогнутое зеркало с увеличением;

- 0,9 % раствор хлористого натрия.

- Спиртовка

ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ И ОБРАЗЦОВ ДЛЯ АНАЛИЗА.

Перед проведением анализа извлечь набор из холодильной камеры, выставить компоненты набора на лабораторный стол, выдержать не менее 30 мин.

Жидкие сыворотки готовы к применению, сухие сыворотки требуют разведения.

Сухую сыворотку восстанавливают следующим образом: во флакон вносят 2 мл 0,9% водного раствора хлористого натрия и осторожно встряхивают. Сыворотки должны растворяться в течение 2-3 мин. Допускается опалесценция полученного раствора.

Допускается хранить растворённую сыворотку в этом же флаконе при температуре 2-8 0С до 30 дней.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Внимание:

-	применять только в реакции агглютинации (РА).

-	использовать свежевыделенные культуры рода Salmonella, выращенные в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-24 ч при температуре 37 0С.

-	использовать для каждой сыворотки отдельную стерильную пипетку (наконечник)!

-	перед каждым забором культуры сальмонелл прожигать микробиологическую петлю в пламени горелки!

Перед исследованием обязательно провести контроль на спонтанную агглютинацию как для сыворотки, так и для для исследуемой культуры. Для этого смешать каплю (20-50 мкл) 0,9 % раствора натрия хлорида с каплей сыворотки, а так же каплю (20-50 мкл) 0,9 % раствора натрия хлорида с исследуемой  культурой на стекле. При отсутствии спонтанной агглютинации, можно начинать серологическую идентификацию бактерии рода Salmonella. Для этого суточные агаровые культуры бактерий рода Salmonella, взятые бактериологической петлёй (диаметр 0,4—0,5 мм), концентрация микроорганизмов, в капле взятой культуры, от 10^0 до 10^4  КОЕ/мл, размешивают в капле сыворотки (20-50 мкл) на стекле. В течение 2-3 минут мягко покачивают стекло, затем проводят учёт результатов.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Учет результатов проводят визуально при помощи лупы или вогнутого зеркала с увеличением, в течение 2-3 минут. Гомогенная суспензия свидетельствует об отрицательном результате. При наличии агглютининов к исследуемому штамму в капле сыворотки в течение 2-3 мин появляется хлопьевидный агглютинат.

Результат анализа исследуемого образца учитываются только при отсутствии спонтанной агглютинации.

Результаты РА учитываются и оцениваются следующим образом:

++++	– отчетливый агглютинат при полном просветлении жидкости в капле (100%);

+++	– отчетливый агглютинат на фоне мутноватой жидкости (75%);

++	– незначительный агглютинат на фоне мутной жидкости (50%);

+		– следы агглютината, жидкость в капле мутная (25%);

–		– отрицательный результат, гомогенно мутная жидкость в капле (0%).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Анализируемый образец культуры относят к соответствующей серогруппе бактерий рода Salmonella, если на стекле регистрируется агглютинация с «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024» не ниже, чем на +++.

СРОК ГОДНОСТИ

Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации, сухие - 5 лет со дня приемки ОБТК предприятия-изготовителя.

Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации, жидкие - 3 года со дня приемки ОБТК предприятия-изготовителя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Замораживание не допускается.

Хранение

Хранение  должно осуществляться в холодильных камерах или холодильниках, обеспечивающих регламентируемый температурный режим, в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 2 до 8 0С в течение всего срока годности.

После вскрытия упаковок неиспользованные компоненты допускается хранить в течение всего срока годности при вышеуказанных температурных условиях.

Сухие сыворотки после растворения можно хранить в том же флаконе при температуре от 2 до 8 0С не более 30 дней.

Транспортирование

При температуре от 2 до 8оС транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Допускается транспортирование при температуре от 9 до 25 0С в течение 15 суток.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024» соответствует Национальным стандартам РФ и нормативным документам в части требований безопасности и эффективности.

По вопросам, касающимся качества и обращения «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-групповые для реакции агглютинации по ТУ 20.59.52-359-70423725-2024» следует обращаться: Акционерное Общество «ЭКОлаб» (АО «ЭКОлаб»);

Юридический адрес: 142530, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1.;

Место производства: 142530, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1 а.; тел: 8-800-333-33-47, ekolab-sekretar@mail.ru

При предъявлении рекламации по поводу несоответствия физических и специфических характеристик набора реагентов заявленным для проведения объективного расследования производителем причин несоответствия потребитель должен предоставить:

- медицинского изделия той серии, на которую предъявляется рекламация;

- все спорные исследуемые образцы пациентов;

- протоколы анализа с указанием наименования, серии и сроков годности использованного набора реагентов.

- протоколы исследования с использованием других методов/ медицинского изделия с указанием серии, сроков годности, производителя примененных наборов реагентов.

Перечень, применяемых национальных стандартов

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования;

ГОСТ Р 51352-2013 Медицинские изделия для диагностики инвитро. Методы испытаний;

ГОСТ Р 51088-2013 "Медицинские изделия для диагностики ин витро. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации";

ГОСТ Р ИСО 23640-2015 "Изделия медицинские для диагностики IN VITRO. Оценка стабильности реагентов для диагностики in vitro";

ГОСТ Р ИСО 18113-1-2024 Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования;

ГОСТ Р ИСО 18113-2-2024 Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка) Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального применения;

СОКРАЩЕННАЯ СХЕМА

антигенной структуры бактерий тифо-паратифозной

(сальмонеллёзной) группы

| Группа | № | Наименование штамма | О-антиген | Н-антиген |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я фаза | 2-я фаза |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А |  | S. paratyphi A | 1,2,12 | a | [1,5] |
|  |  | S. paratyphi A durazzo | 2,12 | a | - |
| В |  | S. brandenburg | 4,[5],12 | l,v | e,n,z15 |
|  |  | S. derby | 1,4,[5],12 | f,g | [1,2] |
|  |  | S. haifa | 1,4,[5],12 | z10 | 1,2 |
|  |  | S. heidelberg | 1,4,[5],12 | r | 1,2 |
|  |  | S. paratyphi B | 1,4,[5],12 | b | 1,2 |
|  |  | S. abony | 1,4,[5],12 | b | e,n,x |
|  |  | S. abortus-equi | 4,12 | - | e,n,x |
|  |  | S. typhimurium | 1,4,[5],12 | i | 1,2 |
|  |  | S. java | 4,5,12 | b | 1,2 |
|  |  | S. altenford | 4,12 | c |  |
|  |  | S. reading | 4,12 | e,h |  |
|  |  | S. kingston | 1,4,(5),12,27 | g,s,t |  |
|  |  | S. bispebjerg | 1,4,12 | a | e,n,x |
|  |  | S. staneyville | 1,4,(5),12,27 | z4,z23 | (1,2) |
|  |  | S. saint-paul | 1,4,5,12 | e,h | 1,2 |
| C |  | S. bareilly | 6,7,14 | y | 1,5 |
|  |  | S. mission | 6,7 | d | 1,5 |
|  |  | S. oranienburg | 6,7,14 | m,t | [z57] |
|  |  | S .tennessee | 6,7,14 | z29 | [1,2,7] |
|  |  | S. thompson | 6,7,14 | k | 1,5 |
|  |  | S. cholerae-suis | 6,7 | c | 1,5 |
|  |  | S. infantis | 6,7 | r | 1,5 |
|  |  | S. cerro | 6,14,18 | z4,z23 | [1,5] |
|  |  | S. oslo | 6,7 | a | e,n,x |
|  |  | S. paratyphi C | 6,7(vi) | c | 1,5 |
|  |  | S. virchow | 6,7 | r | 1,2 |
|  |  | S. bovis-morbificans | 6,8,20 | r,[i] | 1,5 |
|  |  | S. emek | 8,20 | g,m,s | - |
|  |  | S. kentucky | 8,20 | i | z6 |
|  |  | S. newport | 6,8 | e,h | 1,2 |
|  |  | S. muenchen | 6,8 | d | 1,2 |
|  |  | S. glostrup | 6,8 | z10 | e,n,z15 |
| D |  | S. dublin | 1,9,12,[vi] | g,p | - |
|  |  | S. dar-es-salaam | 1,9,12 | l,w | e,n,x |
|  |  | S. napoli | 1,9,12 | l,z13 | e,n,x |
|  |  | S. rostok | 1,9,12 | g,p,u | - |
|  |  | S. typhi | 9,12,[vi] | d | - |
|  |  | S. enteritidis | 1,9,12 | g,m | - |
|  |  | S. sendai | 1,9,12 | a | 1,5 |
|  |  | S. moscow | 9,12 | g,q | - |
|  |  | S. panama | 1,9,12 | l,v | 1,5 |
|  |  | S. haarlem | 9,46 | z | e,n,x |
| E Е |  | S. give | 3,10,[15,34] | [d],l,v | 1,7 |
|  |  | S. meleagridis | 3,10,[15,34] | e,h | l,w |
|  |  | S. anatum | 3,10 | e,h | 1,6 |
|  |  | S. london | 3,10,[15] | l,v | 1,6 |
|  |  | S. newington | 3,15 | e,h | 1,6 |
|  |  | S. Illinois | [3],[15],34 | z10 | 1,5 |
|  |  | S. senftenberg | 1,3,19 | g,[s],t | - |
|  |  | S. taksony | 1,3,19 | i | z6 |
|  |  | S. simsburi | 1,3,19 | z27 | - |
|  |  | S. nyborg | 3,15 | e,h | 1,7 |
|  |  | S. uganda | 3,10 | l,z13 | 1,5 |
|  |  | S. drypool | 3,15 | g,m,s | - |
|  |  | S. westerstede | 1,3,19 | l,z13 | - |
| F |  | S. aberdeen | 11 | i | 1,2 |
|  |  | S. rubislaw | 11 | r | e,n,x |
| G |  | S. worthington | 1,13,23 | z | l,w |
|  |  | S. poona | 1,13,22 | z | 1,6:z44 |
| H |  | S. carrau | 6,14,[24] | y | 1.7 |
|  |  | S. onderstepoort | 1,6,14,[25] | e,h | 1,5 |
|  |  | S. buzu | (1),6,14,25 | i | 1,7 |
| J |  | S. hvittingforr | 16 | b | e,n,x |
|  |  | S. gaminara | 16 | d | 1,7 |
| Другие группы |  | S. kirkee | 17 | b | 1,2 |
|  |  | S. minnesota | 21 | b | e,n,x |
|  |  | S. tel-aviv | 28 | y | e,n,z15 |
|  |  | S. urbana | 30 | b | e,n,x |
|  |  | S. adelaide | 35 | f,g | - |
|  |  | S. inverness | 38 | k | 1,6 |
|  |  | S. champaing | 39 | k | 1,5 |
|  |  | S. riogrande | 40 | b | 1,5 |
|  |  | S. waycross | 41 | z4,z23 | - |
|  |  | S. weslaco | 42 | z36 | - |
|  |  | S. anuza | 43 | k | 1,5 |
|  |  | S. niarembe | 44 | a | l,w |
|  |  | S. deversoir | 45 | c | e,n,x |
|  |  | S. kaolack | 47 | z | 1,6 |
|  |  | S. dahlem | 48 | k | e,n,z15 |
|  |  | S. greenside | 50 | z | e,n,x |
|  |  | S. utrecht | 52 | d | 1,5 |
|  |  | S. humber | 53 | z4,z24 | - |
|  |  | S. uccle | 54 | g,s,t | - |
|  |  | S. tonev | 21,54 | b | e,n,x |
|  |  | S. locarno | 57 | z29 | z42 |
|  |  | S. basel | 58 | l,z13,z28 | 1,5 |
|  |  | S. betioky | 59 | k | [z] |
|  |  | S. luton | 60 | z | e,n,x |
|  |  | S. cilbek | 61 | i | z |
|  |  | S. arizona | 63 | g,z51 | - |
|  |  | S. arizona | 63 | z4,z32 | - |
|  |  | S. arizona | 65 | l,v | z |
|  |  | S. maregrosso | 66 | z35 | - |
|  |  | S. crossness | 67 | r | 1 |

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УПАКОВКЕ И ЭТИКЕТКАХ

| Символ | Значение символа |
| --- | --- |
|  | Изготовитель |
|  | Медицинское изделие для диагностики in vitro |
| 8ºС 2оС | Температурный диапазон |
|  | Дата изготовления |
|  | Код партии |
|  | Номер по каталогу |
|  | Использовать до |
|  | Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде |
|  | Беречь от влаги |
|  | Хрупкое, осторожно |
|  | Верх |

Февраль, 2025 год